常环建辐〔2026〕9号

常德市生态环境局

关于石门县中医医院2台数字减影血管造影机建设项目

环境影响报告表的

批  复   
   
石门县中医医院：

你医院关于申请开展《石门县中医医院2台数字减影血管造影机建设项目环境影响报告表》审批的请示，常德市生态环境局石门分局关于《石门县中医医院2台数字减影血管造影机建设项目环境影响报告表的初审意见》及常德市生态环境事务中心关于《石门县中医医院新增2台数字减影血管造影机建设项目环境影响报告表技术评估报告》（常环评估〔2026〕15号）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

项目概况

石门县中医医院2台数字减影血管造影机项目建设地点位于石门县中医医院住院楼一层，建设内容主要包括：同步配套建设介入诊疗中心，改建2间DSA机房及其相关辅助用房，项目改造完成后，医院将现有手术室在用的飞利浦DSA设备搬迁至新建2号机房，另一间机房拟安装新增购置1台联影DSA设备。主要参数为：最大管电压均为125kV,现有飞利浦DSA最大管电流为1250mA，联影DSA最大管电流为1000mA。项目总投资1500万元，其中环保投资68.7万元，占比4.58%。

二、环评审查结论
石门县中医医院2台数字减影血管造影机建设项目环境影响报告表分析结论、专家评审意见，建设单位在落实环境影响报告表及专家提出的各项建议、各项辐射安全和防护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意该项目环境影响报告表中的评价结论和辐射安全防护措施。
三、环保措施要求
你医院在项目建设和营运期间，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

(一)加强辐射防护管理，制定相关的预防措施，避免异常和事故情况的发生;在安装调试阶段，应加强辐射防护管理，在此过程中应保证各屏蔽体屏蔽到位，关闭防护门，在机房门外设立调试时当心电离辐射等警示标志。辐射防护应符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)及《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)的相关要求。

(二)切实做好辐射安全防护工作，按照要求对辐射工作场所进行分区管理，并设置明显的电离辐射标志和工作状态指示灯。配备相应辐射监测仪器，定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存。将项目纳入医院辐射环境监测计划，做好自主监测工作，确保辐射环境安全。

(三)制定项目操作规程，修改完善辐射安全与防护相关管理制度，增强针对性和操作性。做好辐射工作人员的放射性职业健康体检、个人剂量监测和辐射安全培训工作，建立规范的档案，加强档案管理。

（四）按照国家相关法律法规要求，在项目建完成后你医院须及时到湖南省生态环境厅重新办理《辐射安全许可证》，确保在射线装置使用前取得新的《辐射安全许可证》，并按规定做好竣工环境保护验收工作。





（五）本项目由常德市生态环境局石门分局负责日常监督管理工作。你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复后的环境影响报告表及批复送至常德市生态环境局石门分局。
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